| Project HTX 설계 및 개발 계획서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Author | Doc. No. | Rev. No. | Rev. Date |
| 이수민 | DHF-HTX-P01 | 2 | 2022-02-22 |

| Document reviewed for adequacy and approved by: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Responsible | Signature | Date |
| 이수민 | Product Manager |  | 2022-02-22 |
| 고성호 | 품질경영대리인 |  | 2022-02-23 |
| 박용근 | 연구소장 |  | 2022-02-23 |
| 홍기현 | 대표이사 |  | 2022-02-23 |

Copyright ⓒ 2021, Tomocube, Inc. All rights reserved.

목 차 (Table of Contents)

1. 개요 (Introduction)	4

2. 범위 (Scope)	4

3. 개발 배경 (Background)	5

4. 사업개발 전략 (Business strategy)	7

4.1 시장 분석	7

4.2. 목표 고객	7

4.3 고객 요구사항	9

4.4. 시장 확장 및 영업 전략	10

5. 제품 설명 (Product Description)	12

5.1 제품 개요	12

5.2 주요 구성요소 및 설계 방향성	12

5.3 주요 요소별 세부 설계	13

5.3.1 홀로그래피 광학계 구성	13

5.3.2 3차원 형광 이미징 광학계 구성	14

5.3.3 시스템 설계	15

5.3.4 세포 배양기(인큐베이터) 설계	15

5.3.5 구동소프트웨어 설계	16

5.3.6 이미지 열람 및 데이터 분석 소프트웨어 설계	17

5.4 제품 어플리케이션	18

5.4.1 개별세포 형태 분석 (Single cell morphology observation)	18

5.4.2 개별세포 또는 소기관 다이나믹스 관찰 (Cellular dynamics monitoring)	18

5.4.3. 환경 변화에 따른 장시간 세포 모니터링 (Environmental response monitoring)	18

5.5 제품 사용 시나리오	19

6. 선행연구 (Pre-study)	21

6.1 선행연구의 목표	21

6.2 선행연구 결과 요약	21

7. 개발 단계 (Development Phase)	23

7.1 주요 단계별 개발 목표	23

7.2. 주요 단계별 개발 계획	24

8. 책임과 권한 (Responsibilities)	25

8.1 프로젝트 참여 인원	25

8.2 담당자별 주요 권한	25

8.3 세부 업무별 책임	26

8.4 연계사항	27

9. 일정 (Schedule)	28

9.1 개발 일정	28

9.2 주요 설계 및 개발문서 작성 일정	29

10. 입력 요구사항 (Input Requirement)	30

10.1 기능/성능/안전성 요구사항	30

10.2 경쟁 제품 비교	30

10.3 규제 요구사항 (규격/법규)	32

11. 검토 요구사항 (Review Requirement)	33

12. 출력물 (Output)	34

13. 검증 및 유효성 확인 (Verification & Validation)	36

14. 설계 이관 (Design Transfer)	36

15. 개발 비용 (Development Cost)	37

16. 기대 효과, 위험 요인 및 위험관리 (Risk Management)	37

17. 결론 (conclusion)	38

18. 첨부문서 (Attachments)	38

19. 제/개정 이력 (Revision History)	38

개요 (Introduction)

Project HTX(이하 HTX)는 현재 토모큐브가 보유 중인 제품군의 기능 및 사용성의 한계를 극복하고, 정량위상현미경(Quantitative Phase Imaging, 이하 QPI)의 다양한 어플리케이션을 실제 수요자인 생명과학 연구자들이 주도적으로 탐색하기 위한 안정적인 장비를 개발하여 시장에 출시하는 것을 목표로 한다. 본 문서에서는 HTX의 1단계 개발계획서로, HTX 제품군의 첫 산출물의 개발을 완료하기 위하여 정의되어야 할 고객 요구사항과 제품 설계, 주요 어플리케이션, 이를 달성하기 위한 주요 추진계획 등에 대해 논한다.

범위 (Scope)

HTX 및 본 개발계획에서 반드시 포함되어야 할 개념은 아래와 같다.

- 편리한 사용성(Easy to use) – 고객이 사용법을 쉽게 배우고 다양한 경우에 활발하게 사용해볼 수 있도록 돕는 설계를 최대한 반영, 신제품 및 신기술에 대한 진입장벽을 최소로 줄인다.

- 빠른 데이터 분석(Fast processing) – 영상 획득 속도에 걸맞추어 데이터 프로세싱 및 분석 결과 제공 소요시간을 최대한 절약하여, 고객이 우리 제품 데이터에 지속적인 관심을 갖도록 유도한다.

- 누구도 보지 못한 차이(Smart analysis) – 간단한 실험을 통해 세포 및 주요 소기관의 부피와 무게를 계산하고, 기존의 연구방법으로 관찰할 수 없었던 대조군과 실험군의 미세한 차이를 잡아낼 수 있는 제품을 개발한다.

본 개발계획에 포함하지 않는 개념은 아래와 같다.

- 범용성(robustness) – 본 문서에서 정의한 어플리케이션 외 새로운 어플리케이션의 추가 탑재를 위해 광학계, 시스템 등 제품 사양의 변경이 필요할 경우 2단계 개발계획에서 검토한다.

- 고속 스캐닝(High-content screening) – microplate(multi-well plate)를 1개 이상 동시에 관찰해야 하는, 대용량 고속 데이터 획득이 요구되는 어플리케이션은 2단계 개발계획에서 검토한다.

- 96-well imaging plate 대응 – 96-well imaging plate에서의 3차원 홀로그래피 획득 및 영상 처리 알고리즘 개발은 2단계 개발계획에서 검토한다.

- 조직슬라이드 관찰(tissue imaging) – 조직슬라이드 관찰에 최적화된 사용 시나리오 수립, 구동소프트웨어 개발, 어플리케이션 개발 등의 업무는 2단계 개발계획에서 반영한다.

개발 배경 (Background)

토모큐브는 2016년 개발된 HT-1을 시작으로, 2017년 3차원 형광이미징과 홀로그래피를 동시에 지원하는 HT-2를 출시하였다. 이후로는 HT-2H를 주력제품으로 선정, 지속적으로 제품의 성능을 보완하고 기능을 추가하여 2018년, 2020년 총 2차례의 major revision을 진행하였으며 2021년 세 번째 revision을 준비하고 있다. 그러나 여전히 기존 플랫폼을 단순히 개선함으로써 대응할 수 없는 고객 요구사항 및 기능 개선사항이 다수 존재한다. 기존 HT-2H 플랫폼의 대표적인 한계점으로 지적된 특징들은 아래와 같다.

- 장비의 불안정성

제품에 탑재된 레이저 광원 및 레퍼런스, 샘플 단에서의 출력 정도가 외부 환경의 변화를 비롯한 여러 규명되지 않은 이유들로 인하여 안정적으로 유지되지 못하는 현상이 고객지원에서 가장 큰 비중을 차지하였다. 또한 재물대, 형광 셔터 등 주요 부품에서의 작동 불량이 발견되었다. 이에 따라 제품데모 등 영업활동에서 고객의 신뢰도를 잃는 경험이 다수 발생했으며, 판매 이후 예상치 못한 시점에 장비 점검, 리콜 등 고객지원 업무를 과중하게 수행해야 했다. 또한 제품 간 굴절률 및 형광 영상 측정 결과의 편차가 상당함이 발견되었다.

- 어렵고 불분명한 사용 시나리오

기존 제품에서 정확한 굴절률을 측정하기 위한 선행 작업인 background calibration 기능 습득에 어려움을 호소하는 고객들이 많았다. 또한 세포의 밀집도(confluency)가 너무 높거나, dish 표면에 특수한 3차원 형상을 제작한 경우에는 동일 dish에서 background calibration을 하지 못하고 별도의 blank dish로 calibration 등 변칙이 필요했다. HT-1H와 HT-2H에서 차용한 condenser lens dipping 구조는 dish의 뚜껑을 열어서 세포를 공기 중에 노출시킴과 동시에 렌즈를 배지 내부로 담가야 하기 때문에 오염에 매우 취약하고, 렌즈와 시료 사이 공간이 너무 좁아 실험 도중 배지를 교체하거나 약물을 처리하기 어렵다. 두 개의 렌즈 초점 거리 조절이 어려워서 시료가 파손되는 경우도 흔히 발생했으며, 획득된 3차원 영상의 시각화(visualization) 작업에 어려움을 겪는 고객도 다수 있었다.

- 느린 데이터 분석 속도

고배율 렌즈 탑재로 인하여 이미징 영역(field-of-view; FOV)이 제한되는 한계를 극복하고자 TomoStudio 2.6 부터 multi-point acquisition과 tile-scanning을 탑재하고 TomoStitcher를 신규 개발하였으나, 실제 현장에서는 multi-point acquisition을 제외하고는 활발히 사용되지 않았다. 그 이유는 오히려 데이터 획득량이 수동으로 분석하기 불가능한 수준으로 증가했기 때문에, 데이터 획득은 실험 종료와 거의 동시에 완결되었음에도 불구하고 획득한 데이터를 분석하지 못하여 그 의미를 파악할 수 없는 데이터셋이 계속 쌓여갔기 때문이다.

- 홀로그래피 영상 품질 및 정보량의 한계

QPI가 가장 잘 풀 수 있는 문제로는 3차원 공간 상에서 살아있는 세포 및 소기관 변화의 관찰 및 정량분석 등이 거론되었으나, 기존 제품에서는 고객이 원하는 형태의 시료에서 3차원 영상 구현에 실패하는 경우가 빈번하였다. 너무 얇은 세포막의 경우 위상차가 크지 않아서 노이즈 신호와 구분이 어렵고, 특정 영역의 굴절률이 배경 굴절률 대비 일정 수준 이상으로 증가할 경우 측정값의 오차 또한 증가하는데, 이러한 요소들이 데이터 해석의 난해함을 야기하였다.

- 확실한 어플리케이션 부재

기존 제품을 고객에게 소개했을 때 “재미있는 기술인데, 어디에 활용해야 할지 모르겠다” 는 피드백이 다수 접수되었다. QPI 고유의 장점인 단일세포 정량분석은 아직 생명과학 학계에서 인지도 및 수요가 높지 않은 연구방법이며, 또한 구동소프트웨어에 기본 탑재된 분석 기능은 세포의 구조가 단순할 경우 등 제한적인 상황에서만 적용 가능하였다. 현재까지 제안된 대부분의 어플리케이션은 결국 기존 영상 기반 분석법의 대안이며, QPI를 사용해야만 수행 가능한 연구주제의 절대량 및 시장 규모는 여전히 매우 작은 실정이다.

- 확장성의 한계

연구시장에서 수요가 많은 다양한 imaging vessel, 특히 multi-well plate를 대응할 수 없다. 기존 제품으로 약물 반응 연구를 수행하기 위해, 제품을 2대 설치하여 서로 다른 시료의 영상을 동시에 획득한 선례 가 있으나, 이러한 실험 디자인은 한 연구책임자가 제품을 2대 이상 구입해야 하므로 실현이 어렵다. 무엇보다도 금형으로 제작한 기존 제품 플랫폼의 공간적인 한계로 더 이상 새로운 기능을 탑재할 수 없다.

사업개발 전략 (Business strategy)

HTX 제품의 시장 분석 및 고객 요구사항, 기타 사업개발 전략 수립과 관련한 내용은 별도의 문서인 Market requirements document (MRD-HTX)에서 기술하고 있다.

- 4.1 시장 분석

HTX 제품의 기술적인 하위시장은 Optical microscope, QPI (Phase contrast) microscope, Fluorescence microscope의 일부, 또한 Automated microscope의 일부이다. 또한 적용 분야 관점에서 HTX 제품군이 속할 수 있는 하위시장은 Life Science, Live cell imaging, Single cell research에 해당한다.

광학 현미경 판매 수의 주요 타겟은 판매가 기준 미화(USD) 150달러에서 10,000달러에 해당하는 중저가의 현미경들이지만 향후 형광 및 고해상도의 고성능 현미경의 보급이 가장 빠르게 이루어질 것으로 전망된다. 2020년 광학현미경 시장은 약 36억달러로 추산되며, 2024년 까지 7.1% CAGR (Compound Annual Growth Rate)가 예상된다. 또 QPI 시장은 2016년 기준의 전망으로 보았을 때, 2020년 전체 시장은 약 5.3억달러로 추산되며 7.2% CAGR를 보여 광학 현미경 시장에서 성장성이 다소 높은 편이다. Fluorescent microscope 시장은 2020년 전체 시장은 약 4.7억달러로 추산되며, 8.4% CAGR로 일반 현미경 시장의 성장을 상회한다. 이러한 시장 성장의 주요 요인은 단백질 분석과 같은 nanotechnology에 대한 시장의 요구가 증가했기 때문으로 추측되며, 따라서 HTX가 이러한 시장의 요구사항을 만족할 경우 제품 성공에 큰 영향을 줄 것으로 보인다.

- 4.2. 목표 고객

HTX 1단계 개발계획에서는 아래 세 가지 사례의 고객 성향을 최우선으로 반영하여 제품을 설계한다.

- 신기술에 호기심이 많은 개인 연구자

이 고객은 자신의 연구실을 구상하고 있는 중견 박사후연구원(post-doc)부터 학계에 명성이 높은 대규모 사업단의 연구책임자까지 다양한 단계의 개인 연구자를 모두 포함한다. 세포의 다양한 행동을 소기관 단위, 또는 분자 단위에서 이해하는 연구를 주로 수행하며, 다양한 형태의 세포(cell line, primary cell)를 이용한 실험방법(assay)을 자유롭게 고안한다. 학문적 호기심이 왕성하여 새로운 연구분야 및 연구방법론에 대한 관심이 많고, 최신 이미징 기법 (super-resolution, light sheet 등) 세포 연구 기술 (FACS 등) 대해 이해도가 높은 편이다. 토모큐브의 신제품이 연구논문의 영향력을 한 차원 높이는 high-impact figure 제작에 도움이 된다고 생각한다. 연구책임자 개인의 역량은 뛰어나지만 소속 대학원생 또는 연구원의 경력 또는 역량에 따라 프로젝트의 데이터 품질 차이 또는 연구의 진행 속도가 크게 좌우되므로, 파급력은 높지만 배우기 쉽고 실험과정이 어렵거나 시간이 오래 걸리지 않는 신기술을 선호한다. 중견 연구책임자의 경우 소속 학과의 공동기기실(imaging core)에 신제품 도입을 적극 추천할 수 있으며, 또는 신제품의 어플리케이션을 같이 사용할 수 있는 2-3명 정도의 공동연구자를 모집하여 2억 정도 제품의 공동구매를 추진할 수 있다.

- 최첨단 수준을 선도하고자 하는 이미징센터 총괄책임자

생명과학 관련 학과 랭킹이 높은 연구중심대학의 이미징 센터 운영을 담당한다. 현미경과 이미징에 대한 상당한 지식이 있어서, 신제품을 도입할 때마다 해당 제품의 광학 사양 및 하드웨어, 소프트웨어 완성도에 대해 매우 깊은 수준으로 검토한다. 세포를 관찰한 경험이 매우 다양하고, 관련 연구자들과 활발하게 교류하며 고품질의 영상을 자주 검토하며, 세포 영상품질의 기준이 높다.연구소의 재정 지원은 많은 편이지만, 그럼에도 불구하고 여전히 제한된 예산과 인적자원으로 다수의 연구장비를 확보하고 유지해야 하므로 항상 우선순위를 결정해야 한다. 따라서 하나의 장비로 대응할 수 있는 어플리케이션이 다양한 것을 선호한다. 소속 학과에 A와 같은 연구책임자가 2명 이상 있을 경우, QPI 제품 구입의 우선순위를 높일 의향이 충분히 있다. 어렵게 도입한 신제품을 소속 연구자들이 활발히 사용하면 좋겠으나, 이 과정에서 고객지원 업무가 증가하는 것을 바라지는 않는다. 특히 영상데이터 분석용 워크스테이션은 항상 예약이 밀려있기 때문에, 새로운 장비가 도입되어 워크스테이션 사용량이 대폭 증가하는 상황을 바라지 않는다. 또한 제품의 잦은 고장은 극도로 피해야 할 위험요소이며, 장비 유지보수 주기가 2년 이상으로 긴 제품을 선호한다.

- 기초연구에 적극 투자하는 신약개발기업 연구책임자

대학, 연구소 등 기초연구기관에서 높은 수준의 연구를 수행하다가 회사로 이직하여 연구개발 프로젝트를 주도하게 된 연구자이다. 세포를 연구개발의 재료 뿐만 아니라 제품 생산의 수단에도 사용하게 되었다. 약물 효능의 확실한 증거로 삼을 만한 데이터가 무엇일지 항상 고민한다. 회사에 와서도 여전히 세포 실험을 수행하지만 학교와 달리 공동연구자가 많고, 각 실험 단계마다 검증 항목들이 훨씬 늘어났다. 관리하는 세포주가 항상 동일한 상태를 유지하는지(authentication), 이 세포가 유래 개체의 건강한 특성을 그대로 반영하는지, 개발후보물질 선정 단계의 세포실험에서 약물처리 효과가 개체에서도 유사하게 재현될지 등에 대한 호기심이 있다. 만약 세포실험 시 염색 등 전처리 없이 온전히 약물의 활성(PK/PD)으로 인한 변화 만을 관찰할 수 있다면, 시간이나 비용 등 자원이 많이 투입되는 동물실험 수행 전 성공 여부를 미리 예측할 수 있을 것이라 생각한다. 종양미세환경(tumor microenvironment), 세포 분리(cell identification & sorting) 등의 실험 디자인에도 관심이 많다. 그러나 고품질의 세포 영상은 샘플 몇 개면 충분하며, 더 중요한 기능은 정량적인 측정 및 반복 균일성이다(repeatability and reproducibility). 전 소속기관에서 접했던 최첨단 기술들이 아직도 회사 연구개발 SOP에 반영되지 않았음을 안타까워하며, 바쁜 시간을 쪼개서라도 신기술을 적극 도입하여 학문적 욕구를 채우고 조직 내에서 능력을 인정받고자 한다. 다수의 프로젝트 리더 간의 경쟁에서 승리하려면 아이디어의 독창성도 중요하지만, 회사 차원에서 최소한의 자원 투자로도 계획을 실현시킬 수 있음을 강조하면 도움이 될 것이라 생각한다. 제품을 이용한 실험 디자인이나 데이터 분석 파이프라인이 충분히 편리하게 자동화 되어있어서 연구원의 시간을 절약할 수 있음을 부각시키는 것이 그 예이다. 기획안이 채택만 된다면 2-3억 정도의 장비 및 연구개발비를 지원받기는 수월한 편이다.

- 4.3 고객 요구사항

현재까지의 영업활동으로 수집한 고객의 요구사항은 별첨 1의 product requirements에 기술되어 있으며, 이 중 HTX 1단계 개발계획에서 반드시 반영해야 할 주요 요구사항은 아래와 같다.

- 영상 데이터 획득

- 세포주에서 주요 소기관의 3차원 구조가 깨끗하게 구별되어야 한다.

- 서로 붙어있는 두 세포의 부착면을 3차원 공간 상에서 명확하게 구별할 수 있어야 한다.

- 형광 이미징 시 서로 다른 채널에서 획득한 신호가 교차(cross-talk)하지 않아야 한다.

- 홀로그래피와 형광 영상이 3차원 공간 상에서 완벽하게 정합되어야 한다.

- 12-24시간 정도의 타임랩스를 안정적으로 측정하면 좋다.

- 하드웨어, 소프트웨어 관련 요구사항

- 장비의 총 워밍업 시간이 짧아야 한다.

- 장비 전체의 크기가 너무 크지 않아야 한다

- 외부 진동으로 인한 영상 품질 저하가 최소화되어야 한다.

- 24시간 이상 타임랩스 실험에서 기계의 움직임으로 인한 세포 위치 변화가 없어야 한다.

- 재물대의 위치 정합성이 영상의 lateral 및 axial resolution 수준을 뒷받침할 수 있어야 한다.

- 세포 배양 환경: Imaging vessel, environmental control 등

- 오염 방지를 위해 imaging dish의 뚜껑을 열지 않고 멸균 상태를 유지하며 관찰해야 한다.

- Multi-well plate 등 Imaging용 다양한 vessel을 사용할 수 있어야 한다.

- 섭씨 37도, 그리고 적정 이산화탄소 농도를 24시간 이상 안정적으로 유지해야 한다.

- 24시간 이상 관찰 시 배지 증발률이 5% 미만이어야 한다.

- 환경조건 유지용 장비 설치가 수월해야 한다.

- 어플리케이션

- Biomolecular condensates을 정확하게 측정하고 정량화 할 수 있다.

- Label-free cytotoxicity assay 분석 기능을 제공한다.

- 지질방울(lipid droplet)의 움직임을 약물처리 후 24시간 동안 타임랩스로 관찰한다.

- 기타 시스템 및 유지보수 관련

- 재물대, 렌즈 등 시료가 접촉하는 모든 영역의 청소 및 소독이 매우 간편해야 한다.

- Calibration 과정은 없거나, 있더라도 매우 드물게 진행되어야 한다.

- 제품 및 구동소프트웨어의 사용 난이도가 2시간 이내의 교육으로 가능한 수준이어야 한다.

- 필수 부품의 교체와 수리가 간단하도록 제품이 설계되어야 하고, 현장에서의 대응 가능해야 한다.

수집된 고객 요구사항 중 1단계 개발계획에서 채택되지 않은 항목들은 HTX 2단계 개발계획 수립 시 다시 검토하여 반영 여부를 결정한다.

- 4.4. 시장 확장 및 영업 전략

HTX는 대표적으로 아래의 세 가지 항목을 집중적으로 개선하여, 기존 제품의 한계를 극복하고 그 동안 신규 진입이 어려웠던 시장 진입에 재도전하여 전체적인 시장 규모 및 매출을 높이는 것을 목표로 한다.

- 더 나은 사용성

신제품의 주요 고객인 생명과학 연구자들은 살아있는 세포를 실험 재료로 다룬다. 이들은 세포의 오염을 방지하고 건강한 상태를 유지하는 등 준비 과정(sample preparation)에 온 정신을 쏟아야 하며, 측정 장비 조작에 불필요한 시간과 집중력을 낭비하고 싶어하지 않는다. 따라서 제품의 환경설정 후 시료의 상태에 영향을 줄 수 있는 요소들을 최대한 배제한다.

자신의 연구영역을 이미 확실하게 구축하고 있으며 또한 QPI를 활용한 연구 경험이 없는 연구자의 경우, QPI와 같은 신기술에 투자할 수 있는 자원은 전체의 5-10% 수준을 넘을 수 없을 것으로 예상한다. 영업활동을 통해 연구자가 제품 데모, 방문 실험 등 소규모의 자원을 투자하기로 결정하고, 기대 이상의 실험결과를 얻음으로써 제품의 사용 비중은 자연스럽게 증가하게 된다. 이 시점에서 연구자는 프로젝트를 마칠 때까지 제품 대여를 요청하게 되며, 프로젝트의 성공적인 종료와 더불어 본격적으로 제품 구매 방안을 모색하게 되었다. 이는 제품의 사용성을 획기적으로 향상시켜 연구자가 원하는 실험 결과를 획득하기까지의 소요시간을 단축하는 전략이 곧 제품의 시장 진입 속도와 연관되어있음을 의미한다.

- 데이터 처리속도 개선 및 데이터 용량 축소

토모큐브 제품의 최대 장점을 빠른 영상 획득 속도라고 생각하는 고객들이 다수 있다. 따라서 신제품의 영상 획득(Image acquisition) 속도는 HT-2H와 유사한 수준으로 설정하여, 기존 제품으로 진행 중인 영업 프로젝트를 자연스럽게 신제품으로 전환하는 데 무리가 없도록 한다. 데이터 프로세싱 및 분석 속도는 지금보다 더 향상되어야 하며, 또한 영상 데이터의 용량 자체를 획기적으로 줄여야 한다.

신제품에서 1대 장비로 2개 시료 이상의 동시 이미징을 지원할 경우, 2배 이상으로 증가한 영상 데이터의 프로세싱을 구동 PC 1대로 모두 처리해야만 한다. 만약 이 상황에서 영상 획득 종료 후 결과를 판독하기까지 소요시간이 지연된다면 고객들은 불안한 심리를 표출하며 본 제품의 성능이 뛰어나지 못하다고 판단할 수 있다. 또한 영상 데이터 1개의 크기가 기존 대비 대폭 줄어들어야 한다. 기존 제품의 PC에 총 8 TB의 저장공간을 설치했음에도 불구하고, 여전히 공간 부족으로 불편함을 호소하는 고객이 있었다. HTX의 데이터 생산량(throughput)은 기존 제품의 수 배 이상이므로, 데이터 파일의 크기가 기존 제품 대비 유사할 경우 내장 저장공간 뿐만 아니라 백업용 디스크 (NAS 등), 클라우드 서비스에 대한 부담은 늘어나는 데이터 생산량에 비례하여 가중된다. 대용량의 데이터 처리로 인해 제품에 거부감을 갖는 현상은 이미징에 대한 이해도가 높은 고객에게서 더욱 두드러지는 성향이 있는데, 이는 토모큐브 제품 뿐만 아니라 고해상도 이미징 제품의 공통적인 단점이기 때문이다.

데이터의 정량분석이 난해하다는 기존 제품의 단점은 현재 개발 중인 분석소프트웨어(가칭 TomoAnalysis)의 성능을 향상함으로써 해결할 수 있을 것으로 예상한다. 또한 신제품과 더불어 분석소프트웨어를 추가로 판매함으로 부가가치를 창출할 수 있다. 본 프로젝트에서는 개발 단계에서 분석 알고리즘 호환성 테스트를 총 2차례 수행하여, 신제품 출시와 더불어 분석소프트웨어를 제공할 수 있도록 준비한다.

- 정량세포생물학(Quantitative cell biology)의 본격적인 대중화

QPI라는 이미징 기법에 대한 생명과학계의 전반적인 인지도는 여전히 낮으며, QPI의 핵심 어플리케이션 또한 아직 명확히 정의하기 어렵다. 2020년 Science팀 OKR의 산출물로 자사 제품이 연구 현장에서 사용될 수 있는 50개의 어플리케이션을 제시하였으나, 3차원 영상데이터 분석이 난해하고 동시에 2개 이상의 조건을 실험할 수 없기 때문에 기존 제품으로는 대부분 어플리케이션의 즉시 적용이 어려웠다.

HTX에서는 2개 이상의 환경조건을 처리하는 실험을 동시에 수행하고, 데이터 획득 및 분석 결과의 산출속도(throughput)을 비약적으로 향상시킴으로써, 고객이 QPI라는 기술을 접했을 때 제일 먼저 상상하는 연구결과에 최대한 가까운 실험 결과를 성공적으로 획득하도록 제품을 기획한다. 합리적인 가격의 제품을 출시하여, 개별세포 및 소기관 정량분석에 흥미를 갖는 연구자들의 기술 접근성이 향상되면 정량세포생물학 연구방법론이 지금보다 더욱 빠른 속도로 전파되고 또한 시장 확대에 기여할 것이라 기대한다.

제품 설명 (Product Description)

- 5.1 제품 개요

1) 제품명: Holotomography HT-X1

2) 모델명: HT-X1

3) 품목명: 고속3차원홀로그래피현미경(국문), High-throughput 3D holography microscope(영문)

4) 사용목적: 본 제품은 살아있는 세포 내 주요 소기관의 3차원 형태를 배양 조건의 변경 또는 전처리 없이 획득하기 위한 연구용 영상 장비로, 두께 0.17 mm의 유리 또는 폴리머 재질의 바닥을 가진 배양용기 내 시료의 홀로토모그래피 또는 형광 영상을 획득한다. 또한 별도의 온도 및 습도 유지장치를 제품에 연결하여 배양용기 내 세포 시료를 최소 24시간 이상 추적 관찰할 수 있다.

- 5.2 주요 구성요소 및 설계 방향성

제품의 각 구성요소를 설계하는 방향성은 다음과 같다.

- 홀로그래피 이미징

두께 20 μm 이내 투명한 동물세포 내부의 3차원 형태를 명확하게 구분하여 표현하고, 3차원 부피 및 건질량을 정밀하게 분석하는 데 충분한 품질의 원본데이터를 구성하도록 설계한다. 세포의 분포 형태나 밀집도와 관계없이, 이미징 영역 내 세포의 농도에 따른 영상 품질 편차를 최소화한다. Z축 스캔 범위를 최대 200 μm 까지 설정할 수 있도록 하여 조직 절편(tissue section)을 비롯하여 오가노이드(organoid), 스페로이드(spheroid) 등 동물세포3차원 배양 모델의 홀로토모그래피 이미징에 대한 개념검증실험(Proof-of-Principle)을 수행할 수 있도록 설계한다.

- 형광 이미징

형광 영상 자체의 품질보다는 홀로그래피 영상에 형광 영상을 결합하기 위해 필요한 조건을 만족시키는 방향으로 제품을 설계한다. 홀로그래피 이미징으로 구성한 세포의3 차원 지도 상에서 연구자의 관심 분자가 어떤 위치에 존재하며, 시간에 따라 어떻게 변하는지 확인하는 데 필요한 수준의 기능을 구현한다. Immersion lens 등의 부품은 HTX의 첫 번째 가치인 “편리한 사용성” 에 상충되므로 채택하지 않는다. 획득된 형광 영상의 품질을 향상하는 방안은 별도의 deconvolution 모듈 탑재, 또는 인공지능 기반 post-processing algorithm 개발 계획 등으로 검토한다.

- 시료 준비 및 세포 배양

바닥 두께 #1.5 (0.17 mm) 인 이미징용 dish 또는 well plate (imaging plate)를 사용할 수 있도록 한다. 또한 바닥 두께 또는 재질이 유사한 상용 미세유체칩(microfluidic device)도 사용 가능하다. 세포배양용 플라스틱 culture flask나 plate, cell counting chip 등의 이미징은 본 제품으로 대응할 수 없다. 세포배양기는 사용자가 탈부착하기 용이하게 제작하며, 장시간 배양 시 세포가 오염되지 않도록 조치한다. 배양 영역의 온도, 가스 농도 및 습도의 항상성을 정교한 수준으로 능동적으로 유지한다.

- 구동소프트웨어 유저 인터페이스 및 데이터 분석 파이프라인

구동소프트웨어는 신제품의 사용 시나리오에 맞추어 기존 제품의 구동소프트웨어와 별개의 유저 인터페이스로 개발하며, 제품 안정성이 높고 향후 유지보수가 용이한 플랫폼으로 구상한다. 목표 어플리케이션에 최적화된 데이터 획득 기능을 지원하며, 데이터 용량 축소 방안을 지속적으로 검토한다. 제품에서 획득한 영상 데이터 분석 편의성 및 정확성 향상은 별도의 프로젝트인 TomoAnalysis에서 개발하고, HTX에서는 분석 알고리즘의 호환성을 검증한다.

또한 제품에서 측정하는 모든 수치의 정확도 및 정밀도를 높은 수준으로 장시간 유지하며, 필요할 경우 사용자 또는 엔지니어가 제품을 교정할 수 있는 절차를 마련하고 이에 필요한 기능을 설계에 반영한다. 또한 제품 양산의 편의성 및 양산 제품의 품질 유지 방안을 고려하여 고성능 연구장비로서의 신뢰도를 제고하도록 설계한다.

- 5.3 주요 요소별 세부 설계

- 5.3.1 홀로그래피 광학계 구성

신제품의 홀로그래피 광학계는 3D phase deconvolution microscopy 원리를 이용하여 구성한다 (이하 PEPSI-ODT). PEPSI-ODT를 탑재함으로써 기존 제품에서 coherent light source로 사용함으로 인해 비롯된 광원 출력의 불안정성 등 한계점을 극복하고, coherent noise가 저감된 깨끗한 영상을 획득하여 세포 소기관 해상도가 더욱 향상될 것으로 기대한다.

그림 1. PEPSI-ODT와 기존 방식 ODT와의 영상 품질 비교

제품 설계의 최우선순위는 고객들이 익숙하게 사용하는 imaging vessel인 microplate와 imaging dish를 홀로그래피 이미징에도 제약 없이 사용할 수 있도록 광학계를 구성하는 것이다. 이 경우 각 vessel의 벽면 높이에 따라 빛이 입사할 수 있는 범위가 변경됨에 따라 사용 가능한 최대 NA가 실제 대물렌즈의 사양보다 감소한다. 주요 시료의 형태에 따른 최대 NA 및 예상 해상도는 아래 표와 같다.

|  | 35-mm Dish (Ibidi) | 12-well plate (Cellvis) | 24-well plate (Ibidi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Well height | 9.9 mm | 17.65 mm | 18.6 ± 0.2 mm |
| Well diameter | 20 mm | 11 mm | 16.3 ± 0.1 mm |
| Plate height (no lid) | 9.9 mm | 19.95 mm | 20.1 mm |
| Plate height (w/lid) | 11.7 mm | 22.5 mm | 22.5 mm |
| Well color | Transparent | Black | Black |
| Bottom | #1.5 glass | #1.5 glass | #1.5 polymer |
| Optimal vol. media | 2 mL | 1 mL | 0.5 mL |
| Maximum NA | 0.78 | 0.58 | 0.45 |
| Lateral resolution | 130 nm | 147 nm | 161 nm |
| Axial resolution | 700 nm | 855 nm | 955 nm |

* 내부에 액체 배지가 전체 부피의 50% 들어있는 상황을 가정함.

** 40x NA 0.95 air-type objective와 450 nm LED 광원 기준

표 1. 세포배양용기별 홀로토모그래피 이미징 조건 변화 예시

- 5.3.2 3차원 형광 이미징 광학계 구성

3차원 형광 이미징은 widefield 시스템에서 objective lens를 z축으로 움직이는 방식으로 구성하며, 홀로그래피와 동일한 image sensor를 사용한다 (Quantum efficiency: 73%). 또한 여러 종류의 fluorophore를 대응하도록 4ch excitation light source와 5개의 emission filter를 탑재한다.

| Item | Specification | Note |
| --- | --- | --- |
| Lateral resolution | 240 – 350 nm | DAPI (Em 461 nm) – Cy5 (Em 662 nm) |
| Axial resolution | 1021 – 1467 nm | DAPI (Em 461 nm) – Cy5 (Em 662 nm) |
| Maximum imaging depth | 200 μm |  |
| Minimum z-scan step size | 100 nm |  |
| Excitation light source | 380 – 650 nm | Manually exchangeable (up to 5 channels) |
| Emission filter | 400 – 730 nm |  |
| Max. channels for overlay | 3 |  |

표 2. 형광 이미징 획득 사양

이미징 영역의 실시간 영상(live view)은 brightfield를 기본으로 설정하며, 세포 형태를 파악할 뿐만 아니라 H&E, Trypan blue 등을 사용하는 colorimetric analysis도 대응할 수 있도록 3가지 색상의 LED 광원으로 구성한다. Live view의 update속도는 사용자가 불편함을 느끼지 못할 정도로 빨라야 한다. 다만 colorimetric dye가 빛을 흡수함으로 인하여 홀로그래피 이미징 품질에 영향을 끼칠 수 있으며, 이러한 위험요소를 회피하기 위한 방안을 설계에 반영한다.

- 5.3.3 시스템 설계

재물대의 이동 범위는 본 제품에서 대응할 Imaging vessel 중 가장 면적이 넓은 microplate까지 대응할 수 있도록 설계하며, 이 영역을 기준으로 imaging dish 또는 microscope slide (microfluidic chip과 크기 동일) 를 여러 개 설치할 수 있도록 구성한다.

| Item | Specification | Note |
| --- | --- | --- |
| Working distance | 30 mm |  |
| XY axes travel range | 120 mm x 80 mm |  |
| Z axis travel range | 4 mm |  |
| XY axes position precision | 1 μm |  |
| Z axis position precision | 300 nm |  |
| Z axis position correction range | 50 μm | Auto-focus module |
| Number of microplates | 1 | Default |
| Number of 35-mm dishes | 1, 2, 3, 4, 6 | Default (1), Optional (2, 3, 4, 6) |
| Number of TomoDishes | 1, 2 | Default (1), Optional (2) |
| Number of microscopic slides | 1 | Optional |

표 3. 시료 로딩부 사양

- 5.3.4 세포 배양기(인큐베이터) 설계

세포 배양용기의 온도 및 습도를 일정 수준으로 지속적으로 유지하여 살아있는 세포의 변화를 관찰하기 위하여 재물대 위에 직접 설치하는 stage-top 방식의 배양기를 탑재한다. 본 프로젝트에서는 별도의 배양기를 개발하지 않으며, 기성품 중 성능이 뛰어나면서도 HTX의 사용 목적 및 요구사항을 만족하는 제품을 선정하여 장비에 탑재한다. 기존 토모큐브 제품에서 습도 유지용으로 사용했던 water reservoir 방식은 습도를 정확하기 조절하기 어려울 뿐만 아니라 관리 및 오염에 취약하므로, 별도의 습도유지기를 사용하여 내부 습도를 능동적으로 조절할 수 있도록 한다. 고객 요구사항에 따라 본 제품의 설계에서 목표하는 온도, 습도 및 가스 조절 범위는 아래 표와 같다.

| Item | Specification | Note |
| --- | --- | --- |
| Control area | 120 mm x 80 mm x 30 mm | Stage-top incubation |
| Temperature control range | RT to 45 ̊C |  |
| Temperature control uniformity | < 0.5 ̊C |  |
| Humidity control range | 80-100% |  |
| CO2 control range | 0-15% |  |
| Oxygen control range | 1-20% | Optional by digital gas mixer |

표 4. 세포 배양기 주요 요구사항

- 5.3.5 구동소프트웨어 설계

소프트웨어는 사용자가 손쉽게 제품을 운영하여 영상데이터를 획득할 수 있는 구조로 설계한다. 또한 획득한 데이타는 실시간으로 프로세싱되어서 TCF 파일로 생성되도록 한다. 선행연구 결과 예상되는 영상 획득 및 프로세싱 예상 속도는 아래 표와 같다.

| Item | Specification | Note |
| --- | --- | --- |
| Acquisition speed – Holotomography | 0.7 sec |  |
| Acquisition speed – 3D Fluorescence | 10 sec | 1 channel, 150 ms exposure, 500 nm spacing |
| Acquisition speed – Brightfield | < 1 sec |  |
| Minimum interval – HT+3DFL | 15 sec | 1 FOV |
| Minimum interval – tile-scan | (# tiles) x 4 sec | HT only |
| Minimum interval – vessel-to-vessel | 10 sec |  |
| Processing speed – Holotomography | 3.8 sec | Without regularization: 2.5 sec |
| Processing speed – 3D fluorescence | 10 sec | With deconvolution: TBD |
| Tile stitching speed | (# tiles) x 2 sec |  |
| Raw image size – Holotomography | 16 MB |  |
| Processed image size – Holotomography | 33 MB |  |
| Processed image size – 3D fluorescence | 79 MB |  |

* 이미징 영역(FOV) 160 x 80 x 20 μm cube 기준

표 5. 영상 획득 및 처리 예상 속도

위 기술한 사양에서 이미징 영역(FOV)의 크기는 기본 160 μm x 80 μm x 20 μm으로 설정하였으나, 최대 220 μm x 160 μm x 200 μm까지 늘릴 수 있다. 다만 이미징 영역을 늘릴 경우 영상 획득 및 파일 프로세싱 시간이 비례하여 증가하게 된다. 이미징 영역 크기는 사용자가 자유롭게 조절할 수 있도록 하며, 각 경우에 해당하는 예상 획득 시간 및 인터벌을 자동으로 계산하여 사용자가 영상 획득 조건을 설정하는 즉시 예상 소요시간을 확인할 수 있도록 한다. 또는 사용자의 실험 목적에 따라 미리 구성된 몇 가지 영상 획득 시나리오를 선택하도록 설계할 수 있다. 개념검증연구를 통해 예측된 영상 획득 시간은 아래 표와 같다.

| Item | 160 x 80 x 20 μm3 | 220 x 160 x 20 μm3 |
| --- | --- | --- |
| Image acquisition speed | 0.7 sec | 1.4 sec |
| Image processing speed | 3.8 sec | 17.2 sec |
| Raw image size | 16 MB | 76 MB |
| Processed image size | 33 MB | 158 MB |
| 1 mm x 1 mm tile scan speed | 275 sec (7 x 14) | 49 sec (5 x 7) |

* Holotomography만 측정하는 상황 기준

표 6. FOV 변화에 따른 영상 획득 및 프로세싱 속도 비교

- 5.3.6 이미지 열람 및 데이터 분석 소프트웨어 설계

영상 데이터 분석은 별도의 분석소프트웨어 (이하 TomoAnalysis)를 연동하여 수행하고, 구동소프트웨어와 분석소프트웨어가 한 PC에서 순차적으로, 또는 동시에 병렬로 작동할 수 있도록 구성한다. 따라서 설계개발 단계에서 HTX POP 또는 alpha 시제품에서 획득한 데이터를 이용하여 TomoAnalysis 호환성을 검증해야 한다. 만약 분석기능 개선을 위해 학습 데이터 추가 등의 개발활동이 필요한 경우 해당 시점의 최신 제품을 이용하여 실험을 수행하며, 제품이 개선될 때마다 별도의 호환성 검증을 실시한다.

- 5.4 제품 어플리케이션

어플리케이션 개발은 제품을 각 실험에 적용했을 때의 실험 프로토콜을 작성하고, 이에 따라 제품의 기능 및 사용 시나리오를 최적화하며, 관련 기술문서를 작성하여 고객이 해당 기능을 원활하게 사용할 수 있도록 유도하기까지 필요한 모든 활동을 뜻한다. HTX의 1단계 개발계획에서는 제품의 성공적인 시장 진입에 꼭 필요한 아래의 세 가지 어플리케이션을 중점적으로 개발하며, 1단계 출시 제품을 활용하여 연구시장 점유율 확대를 위해 필요한 어플리케이션을 우선순위에 따라 추가로 개발한다.

- 5.4.1 개별세포 형태 분석 (Single cell morphology observation)

부착세포 (adherent cell), 부유세포 (suspension cell), 그리고 박테리아를 홀로토모그래피로 관찰하여 살아있는 세포의 3차원 형태를 관찰한다. 원하는 세포를 빠르게 찾아서 바로 영상을 확인해야 하므로 live view가 용이해야 하며 영상 획득 좌표 생성, 자동 파일 생성 등 사용자 편의성과 관련된 기능이 높은 우선순위로 요구된다.

- 5.4.2 개별 세포 또는 소기관 다이나믹스 관찰 (Cellular dynamics monitoring)

빠르게 변하는 세포 또는 소기관의 형태를 홀로토모그래피를 이용하여 살아있는 세포 상태 그대로 관찰한다. 관찰 시작 후 수 초에서 수 분 사이의 빠른 반응을 타임랩스로 기록해야 하므로 영상 획득 속도가 실험에 필요한 최소 인터벌보다 짧아야 한다. 동물세포의 proliferation 관찰, 그리고 세포에 특정 환경조건을 처리하여 protein aggregation 또는 phase separation을 유도하는 실험이 대표적인 예시이다. 형광물질(염색약, 발현단백질)을 실험 성공의 마커로 사용하는 경우가 많으므로 HT와 형광을 동시에 측정하는 실험이 다수이다.

- 5.4.3. 환경 변화에 따른 장시간 세포 모니터링 (Environmental response monitoring)

살아있는 암세포에 약물 후보물질을 처리하여 세포사멸(apoptosis) 여부를 관찰하는 실험이 대표적이다. 세포의 반응을 관찰할 수 있는 시기가 처리 후 최소 24시간 이상인 경우가 다수이므로, 동일한 세포를 24시간 이상 실험에 영향을 주지 않는 안정적인 환경에서 배양하는 조건 설정이 매우 중요하다. 또한 장시간 타임랩스 획득 시 각 영상데이터의 용량이 상당히 증가하므로, 이와 관련된 사용자 편의성 관련 기능을 추가할 필요가 있다.

본 프로젝트의 어플리케이션 개발 활동에서는 기존에 발표한 application note에서 다루었던 실험 결과를 HTX에서 반복 수행하여 비교평가 하며, application note를 HTX 제품 기준으로 개편한다. 또한 개별세포의 전체 부피 뿐만 아니라 각 세포의 핵, 핵인 등 소기관의 정량분석을 동시에 실시하는 새로운 application note를 작성한다.

- 5.5 제품 사용 시나리오

본 제품의 대표적인 사용 시나리오는 아래와 같으며, HTX 제품에 구현될 모든 기능에 대한 구체적인 사용 시나리오는 설계개발 단계에서 별도의 문서로 정리한다.

1) 짧은 간격의 타임랩스 (short-term time-lapse acquisition for dynamic monitoring)

| # | Procedure | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sample preparation - 2 wells in a 6-well imaging plate - 1 control, 1 drug treatment | Cell culture: from 1-3 days in advance |
| 2 | Instrument warm-up |  |
| 3 | Vessel installation onto the stage |  |
| 4 | Environmental controller installation |  |
| 5 | Live-view observation: finding imaging targets |  |
| 6 | Test imaging | HT snapshots |
| 7 | Select imaging targets for each well: - Single-point snapshot |  |
| 8 | Create an acquisition sequence. - 1 min* interval for 8 hours | * Must be longer than the minimum interval of the stage |
| 9 | Drug injection |  |
| 10 | Start the acquisition sequence. - Simultaneous processing of images | HT Snapshot : 480 counts/well |
| 11 | Data inspection and analysis |  |
| 12 | Review the analysis results |  |

2) 장시간 타임랩스 (long-term time-lapse acquisition for environmental response monitoring)

| # | Procedure | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sample preparation - 4 wells in a 24-well imaging plate - 1 control, 3 drug treatment with different concentrations | Cell culture: from 1-3 days in advance |
| 2 | Instrument warm-up |  |
| 3 | Vessel installation onto the stage |  |
| 4 | Environmental controller installation |  |
| 5 | Live-view observation: finding imaging targets |  |
| 6 | Test imaging | HT snapshots |
| 7 | Select imaging targets for each well: - Single-point snapshot - 3x3 tile-scanning (collecting around 100 cells in each well) |  |
| 8 | Create an acquisition sequence. - 10 min* interval for 24 hours - 2D fluorescence imaging for every 8 hours (4 counts for each) | * Must be longer than the minimum interval of the stage |
| 9 | Drug injection |  |
| 10 | Start the acquisition sequence. - Simultaneous processing of images | HT Snapshot : 144 counts/well HT 3x3 tile : 1,296 counts/well |
| 11 | Data inspection and analysis |  |
| 12 | Review the analysis results |  |

선행연구 (Pre-study)

- 6.1 선행연구의 목표

㈜토모큐브의 핵심 기술인 홀로토모그래피를 구현한 연구용 영상 장비의 상용화 가능성을 파악하고, 연구장비에서 주로 활용되는 세포배양용기 및 시료 준비 방법을 사용하여 살아있는 세포의 3차원 영상을 성공적으로 획득할 수 있는지 규명한다.

- 6.2 선행연구 결과 요약

| No. | 과제 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 홀로토모그래피 광학계 개발 | - LED광원을 이용하여 3차원 홀로그래피 영상을 구성하는 PEPSI-ODT 광학계 개발 완료 (Hugonnet et al., Optics Express, 2021). - PEPSI-ODT 광학계 기반 40x objective lens를 사용하는 HTX 시스템 광학계 설계. - HTX Proof-of-principle (POP) 시제품 및 구동용 소프트웨어 개발. - 실시간 영상 획득용 illumination pattern 및 3차원 영상 복원 알고리즘 개발. - Z축 스캔 범위, 스캔 구간 등 영상 획득 조건 최적화. - Factory calibration 외 별도의 calibration이 필요하지 않을 수 있다는 선행 연구 결과 확보 (3개월 장기 안정성 테스트). - Pixel noise 발생 원인을 분석하고 사용 가능한 센서 검토 완료. |
| 2 | Illumination 최적화 | - 최대 24-well plate까지 영상 획득이 가능함을 규명함. Well의 지름이 작아질 수록 NA가 낮아지므로 영상 품질의 일부 저하 발생하나 영상 획득은 가능함. - HTX POP 시제품에서 illumination 밝기가 field-of-view 영역 내부에서 균일하지 않았으나, 영상 획득이 불가능한 수준은 아니었으며 해당 내용을 설계개발 개선점 요구사항에 반영함. - 영상 획득 시 위치 이동을 고려한 limited NA를 사용할 경우 precision 감소 없이 NxN tile scanning이 가능함. |
| 3 | Multi-well plate 시료 영상 획득 | - Multi-well plate에서 덮개를 덮은 상태로 영상 획득했을 때 3차원 영상 복원 가능함. - 설계개발 착수 후 optimized PSF 계산을 통한 성능 향상 가능성 있음. - Well에 담긴 액체배지의 양이 서로 다를 경우 condenser lens의 위치를 조정하여 동일한 품질의 영상을 획득할 수 있음을 규명함. - 액체배지의 부피가 클 경우 사용 가능한 NA가 소폭 증가하며, 동일 NA에서도 영상 품질이 개선됨을 확인함. - 액체배지의 부피가 일정 수준 이하일 경우 multiple reflection로 인해 영상 품질이 저하될 가능성이 있음. - 장시간 타임랩스 시 well 내 액체의 높이가 변화할 경우, 카메라를 추가하여 Fourier plane 정보를 획득하거나 광원에 iris를 추가하여 대응할 수 있음을 확인함. |
| 4 | Live cell imaging | - 배경 정보를 별도로 획득하지 않고도 최빈값을 사용하여 홀로토모그래피 영상 복원 가능함. - 세포가 전체 바닥 영역의 80% 이상 부착된 시료에서 홀로토모그래피 영상 획득 가능함. - 분석 설계개발 단계에서 추가 검증 필요함 |
| 5 | RI tomogram 영상 복원 | - GP regularization 시 RI 값이 증가하고 elongation은 감소함. - Well별 사용 가능한 NA의 차이로 인하여 영상의 RI 측정값이 변화함을 확인함. - Objective lens의 NA보다 Condenser lens의 NA가 더 클 경우 RI tomogram이 z축을 따라 비대칭적으로 복원되는 현상 발견함. 이상적인 광학 환경을 구현한 시뮬레이션에서도 동일한 문제가 발견되었으므로 설계개발 단계에서 해결 필요함. - Z scan range를 늘렸을 때 대칭성이 일부 개선되는 현상을 확인하였으나, 이론적 근거가 부족하고 Fourier transformation scattering potential 품질 및 morphology elongation이 악화되는 현상을 관찰함. - Point spread function 생성 시 input NA를 조절하는 Numerical NA cropping 방식을 도입했을 때 영상 품질 일부 개선됨. - 세포 영상 품질을 정량적으로 비교할 수 있는 방법론 개발 필요. |

개발 단계 (Development Phase)

- 7.1 주요 단계별 개발 목표

| 단계 | 이름 | 설명 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planning | 제품 요구사항을 정의하고, 개발계획 수립 및 위험분석을 실시하는 단계 | - 시장 요구사항 수집 - 제품 설계 및 개발 계획의 수립 - 위험관리 계획 수립 |
| 2 | E/S | 핵심 부품을 포함한 상세 설계 후 설계의 신뢰성을 검증하는 단계 시제품명: HTX alpha | - 시제품 3대 이상 제작 - 홀로토모그래피 광학계 검증 완료 - 인큐베이터 모듈 검증 완료 - 사용 시나리오 검증 완료 |
| 3 | T/P | 제조 공정과 검사 기준을 수립하고 제품의 유효성을 평가하는 단계 시제품명: HTX beta | - 시제품 3대 이상 제작 - 형광 모듈 검증 완료 - 재물대 성능 검증 완료 - Auto-focus module 성능 검증 완료 - 인큐베이터 모듈 변경사항 검증 완료 - 소프트웨어 핵심 기능 검증 완료 |
| 4 | P/P | 제조 공정과 검사 기준을 수립하고 제품의 유효성을 평가하는 단계 시제품명: HTX PP | - 시제품 5대 이상 제작 - 최종 외장과 동일한 수준 - 최종 장비의 사양과 동일한 수준 - 기능적으로 완전한 수준 - 사용 시나리오가 모두 구현됨 - 치명적인 소프트웨어 버그가 없는 수준 - 분석소프트웨어 호환성 검증 완료 - 양산성에 일부 보완이 필요한 수준 - 부품 및 공급업체 최종 확정 - 제품 QC 절차 수립 완료 |
| 5 | M/P | 제품 출시 후 평가하는 단계 | - 초도 물량 5대 이상 생산 - 제품의 불량률 5% 미만 |

- 7.2. 주요 단계별 개발 계획

HTX의 개발기간을 단축하고 각 부품 별 검증 기간을 충분히 확보하기 위하여, 타 프로젝트에서 개발 중인 제품에 탑재될 일부 모듈을 호환 가능 여부를 판단하여 차용한다. 그 외 HTX에 추가되는 파트 중 OEM 구매 가능한 형광 광원, 챔버나 필터 휠 등은 상용제품을 적용하고, 상용 제품이 없는 스테이지, 필터 블록, 제어보드 등은 신규로 제작한다. HTX 시스템의 주요 구성 품목과 각 품목의 단계별 개발 계획은 아래 표와 같다.

| Item | HTX POP | HTX Alpha | HTX Beta | HTX PP | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imaging optics | CBC Alpha-1 | CBC Alpha-2 | = | = |  |  |
| FL filter wheel | n/a | OEM | = | = | 6 pos |  |
| FL block | n/a | Dev. | = | = | Exchangeable filter box |  |
| FL light source | n/a | OEM | = | = |  |  |
| Z stage | Commercial | = | = | = |  |  |
| DMD | EVM | CBC Alpha-2 | = | = | DLP4500 based |  |
| LED illumination block | EVM | CBCA2 + Dev. | = | = | 3-channel RGB |  |
| Projection lens | EVM | CBCA2 + Dev. | = | = |  |  |
| Condenser lens | Dev. | = | = | = |  |  |
| C-axis | Manual | Dev. | = | = | POP test is required |  |
| Chamber (Incubator) | n/a | Commercial | = | Dev. | Cable modification |  |
| XY stage | Thorlabs | Dev. | = | = |  |  |
| Motion control board | Commercial | CBC Alpha-2 | = | = | 4 axes (X, Y, Z, C) + Filter |  |
| Imaging control board | n/a | Dev. | = | = | LED driver, trigger control |  |
| DMD board | EVM | CBC Alpha-2 | = | = | DLPC350 based |  |
| Power distribution board | n/a | Dev. | = | = |  |  |
| Cable harness | n/a | Dev. | = | = |  |  |
| Active autofocus | n/a | n/a | Commercial | = |  |  |
| Exterior design | n/a | n/a | n/a | Dev. |  |  |
| Packaging | n/a | n/a | n/a | Dev. |  |  |
| Imaging modality | HT | HT | HT, FL, BF | = |  |  |
| Operating software | n/a | n/a | Dev. | = |  |  |
| 책임과 권한 (Responsibilities) |  |  |  |  |  |

- 8.1 프로젝트 참여 인원

8.1.1 기획 및 관리

1) Directors: 연구소장(박용근), 품질경영대리인(고성호)

2) Managers: Product manager(이수민), Engineering manager(김태홍), RA/QA manager(김은선)

8.1.2 설계 및 개발

- Optics: 이운수, 윤한솔

- Hardware: 나상찬, 김상범, 이향열, 이준수

- Software: 김태홍, 배정환, 정경채

- Application: 이수민, 김혜진, 박준형, Hong Hoa Hoang

- Manufacturing: 장성동

- Business: 심호성

- 8.2 담당자 별 주요 권한

| 담당자 | 책임과 권한 | 자격조건 |
| --- | --- | --- |
| 대표이사 (CEO) | 제품개발 계획의 승인 | 자사 기준 |
|  | 제품개발 결과에 대한 승인 |  |
| 연구소장 (CTO) | 제품개발 계획의 검토 |  |
|  | 제품개발 결과에 대한 검토 |  |
|  | 제품의 설계 및 개발 업무의 단계별 승인 및 DHF의 승인 |  |
|  | 위험관리에 대한 최종승인의 책임 |  |
| Product Manager (이수민) | 고객 요구 사항 조사 및 개발 의뢰 | 자사 기준 |
|  | 경쟁 업체 및 선진제품에 대한 정보 분석, 시장 분석 |  |
|  | 제품의 설계 및 개발 업무의 전반적인 총괄 관리 수행 |  |
|  | 개발문서 작성의 총괄 |  |
|  | 제품 설계 및 개발 이력 화일(DHF)의 총괄 |  |
|  | 제품 위험관리 업무에 대한 책임 |  |
|  | 위험관리에 대한 전반적인 평가와 이에 따른 검토의 책임 |  |
|  | 제품 유효성 평가 총괄 |  |
| Engineering Manager (김태홍) | 제품 설계 및 개발 업무의 전반적인 업무수행 | 자사 기준 |
|  | 제품 설계 및 개발 변경 사항 접수 및 검토 |  |
|  | 제품 설계 및 개발 이력 파일(DHF)의 작성, 유지관리 |  |
|  | 제품 검증, 소프트웨어 밸리데이션 총괄 |  |
| 품질경영대리인 (COO) | 제품의 설계 및 개발 이력 파일의 검토 | 자사 기준 |
|  | 시제품 검증 및 공정이관 업무 주관 |  |
|  | 공인시험기관을 통한 검증 및 유효성 확인 |  |
|  | 원자재 공급업체 평가 및 승인 |  |
| RA/QA manager | 제품 개발 문서 및 기록 관리 | 자사 기준 |
|  | 제품 인증 업무 수행 |  |
| 생산팀장 Hardware팀장 | 성능검사용 시제품 제작 | 자사 기준 |
|  | 제조 요구사항 검토 (생산성, 부품/자재의 가용성, 제조 장비 필요성, 제조방법 등) |  |
|  | 시제품의 원료 및 자재 구매, 공급업체 물색 |  |
| 전략기획팀장 영업마케팅팀장 | 제품 출시 및 마케팅 계획 수립 | 자사 기준 |
|  | 제품 시연 및 판매 전략 수립 |  |
|  | 제품 관련 고객 요구사항 및 기타 의견 수집 |  |

- 8.3 세부 업무별 책임

| 업무 | 책임자 | 참여자 |
| --- | --- | --- |
| 사업 기획 및 시장 요구사항 수집 | 심호성 | 이수민 |
| 제품 요구사항 분석 | 이수민 | 심호성 |
| 위험분석 및 위험관리 | 이수민 | 김태홍, 김은선 |
| 설계 및 개발 계획 수립 | 이수민 | 심호성, 김태홍 |
| 설계 및 개발 계획 이행 및 관리 | 김태홍 | 나상찬 |
| 광학계 설계 및 개발 | 나상찬 | 김상범, 이운수 |
| 하드웨어 설계 및 개발 | 나상찬 | 김상범, 이향열 |
| 소프트웨어 설계 및 개발 | 김태홍 | 배정환, 정경채 |
| 제품 사용 시나리오 및 어플리케이션 개발 | 이수민 | 김혜진, 박준형, 강하영 |
| 분석소프트웨어(TomoAnalysis) 호환성 검증 | 김혜진 | 박준형 |
| 제품 검증 (Verification) | 김태홍 | 나상찬, 이운수 |
| 제품 유효성 평가 (Validation) | 김혜진 | 박준형, 강하영, Hong Hoa Hoang |
| 설계 이관 계획 및 보고 | 나상찬 | 김상범, 이향열 |
| 생산 이관 | 고성호 | 장성동 |
| 개발 문서 관리 | 김은선 | 이수민, 김태홍 |
| 공급자 관리 | 고성호 | 장성동 |
| 설계 검토 활동 | 김태홍 | 나상찬, 이수민 |
| 프로젝트 검토 활동 | 이수민 | 김태홍 |

- 8.4 연계사항

8.4.1 내부 연계사항

연구소장, 품질경영대리인, 제품개발 인원, 생산 및 영업팀은 필요한 경우 회의를 통해 개발 진행 상황을 검토하고 해당 정보를 문서화한다.

8.4.2 외부 연계사항

| 이름 (조직/기관명) | 활동 |
| --- | --- |
| 팀누비즈 (대표 최낙의) | 하드웨어 및 소프트웨어 개발 협력 |
| 아하디자인 (대표 박영일) | 제품디자인 개발 및 기구설계 |
| 오디코드 (대표 오진웅) | 구동소프트웨어 GUI(Graphic User Interface) 개발 |
| Tokai HIT | 세포배양용 stage-top incubator및 관련 부속품 공급 |
| 미래기술 | Auto-focus module 개발 협력 |
| 누리원테크 | Auto-focus 상용 모듈(MSG사) 공급 |
| 박외선 박사 (KAIST) | 사용성 검증, 제품 유효성 평가, 어플리케이션 개발 |
| 이성수 박사 (KBSI 광주센터) | 사용성 검증, 제품 유효성 평가, 어플리케이션 개발 |
| Independent reviewers | 시장 요구사항 검토, 제품 어플리케이션 검토 등 |

일정 (Schedule)

- 9.1 개발 일정

| 단계 | 문서 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Planning | Proof-of-Principle study |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시장 동향 분석 및 요구사항 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 타겟 어플리케이션 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 설계 및 개발 입력 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E/S (Alpha) | 제품 사용 시나리오 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 설계, 부품 발주 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 조립, 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 유효성 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Environmental controller 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/P (Beta) | 시스템 설계, 부품 발주 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auto-focus module 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 조립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 구동소프트웨어 설계, 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 유효성 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 양산 이관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P/P (PP) | 시스템, 하우징, 포장재 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 조립 및 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 유효성 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 필드 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 제품 출시 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.2 주요 설계 및 개발문서 작성 일정

| 단계 | 문서 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Planning | 설계 및 개발 계획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 위험관리 계획서, FMEA Table |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 설계 및 개발 입력서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hardware/Software Requirement Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Software Architecture Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사용 시나리오 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E/S, T/P | 회로도, 시스템 블록 다이어그램 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB, 기구 도면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOM (Part List) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hardware/Software Design Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P/P | 제조공정관리도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 작업표준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 원/부자재 검사기준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 반제품/완제품 검사기준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 라벨 도안 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 포장재 도면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 포장/운송 밸리데이션 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 위험관리 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 설계/소프트웨어 유효성 확인 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사용 매뉴얼, 서비스 매뉴얼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 제품 브로셔 (Brochure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 설계 이관 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 제품표준서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

입력 요구사항 (Input Requirement)

- 10.1 기능/성능/안전성 요구사항

아래의 문서들을 참조한다.

- 설계 및 개발 입력서 (DHF-HTX-I01)

- Hardware Requirement Specification (DHF-HTX-HRS)

- Software Requirement Specification (DHF-HTX-SRS)

- 10.2 경쟁 제품 비교

| 비교제품 | 경쟁제품 1 | 경쟁제품 2 | 개발제품 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품명 | CX-A | Incucyte® SX5 | HT-X (가칭) |
| 제조사 | Nanolive SA | Essen BioScience (Satorius) | Tomocube, Inc. |
| 사용목적 | Nanolive’s imaging platform – the CX-A – is the only solution in the world to offer automated 3D label-free live cell imaging that is compatible with 96-well plates. | Analyze your cells for days, weeks or even months as they sit stationary in the stable environment of your tissue culture incubator. With Incucyte’s user-friendly interface and robust instrument portfolio, any cell biologist can gain dynamic insights into the health, morphology, movement and function of their cell models. | 본 제품은 살아있는 세포 내 주요 소기관의 3차원 형태를 배양 조건의 변경 또는 전처리 없이 획득하기 위한 연구용 영상 장비로, 두께 0.17 mm 이내의 유리 또는 폴리머 재질의 바닥을 가진 배양용기 내 시료의 홀로토모그래피 또는 형광 영상을 획득한다. |
| 주요 기능 | - Non-invasive autofocus solution - Integrated image analysis solution (Eve analytics) with multi-parametric read-out. - Long-term imaging of living cells with no perturbations and no contamination in physiological conditions. - High quality motorized stage with a micron range precision repeatability of motion - Stitching feature - Meaningful correlative imaging: features a fully integrated 3 channel epifluorescence imaging modality | - Up to five different fluorescence channels, up to three at a time in a single experiment - New 3-color optical module includes a long wavelength, low phototoxicity NIR channel and optimized reagents for turnkey applications - Includes 4x, 10x, and 20x objectives on an automated turret - Supports 3 interchangeable vessel trays and over 600 vessels, up to 6 microplates in parallel - Seamless multi-user support via remote, networked access and unlimited, free licenses | - HW기반 autofocus 모듈 탑재 - 분석소프트웨어 (TomoAnalysis) 연동 세포 정량분석 자동화 - Stage-top incubator 탑재 - Motorized stage 탑재: microplate 1개 영역 스캔 대응 가능 - Stitching: 구동소프트웨어 기본 탑재 또는 기존 제품 (TomoStitcher) 사용 - 형광 이미징 기능 제공: 동시 3채널 이미징, 사용자의 필요에 따라 광원 및 필터 변경 가능 |
| 어플리케이션 | - Single-cell characterization - Neuroscience - Immuno-Oncology | - Single-cell characterization - Neuroscience - Immuno-Oncology - Oncology | - Single-cell characterization - Cell differentiation - Liquid-liquid phase separation - Environmental response (drug sensitivity) |
| 워크플로우 | - Setup experiment - Image acquisition (automated) - Cell segmentation (automated) - Data analysis | - Simple, flexible sample preparation - Setup experiment - Acquire and view images over time - Analyze in real time | - Imaging condition setup - Automated image acquisition - File processing and image stitching - Image preview - Data analysis using the analysis software (TomoAnalysis) |
| 제품 사양 | - Illumination source: 520 nm laser - Sample exposure: 0.2 mW/mm2 - Objective: 60x dry NA 0.8 - Image sensor: CMOS Sony IMX174, QE 70% at 545 nm, Dark noise (typical) 6.6 e-, Dynamic range 73.7 dB - Modality: 3D HT, 3D HT+FL, HT time-lapse, HT+FL timelapse - HT resolution: xy 200 nm, z 400 nm - Fluorescence: DAPI, FITC, TRITC, Cy5 - FL resolution: xy 400 nm ~ - field-of-view: 90x90x30 μm - Tile scan: 2x2, 3x3 - Stitching: HT only - Incubator: Tokai HIT stage-top incubator - Weight: 30 kg | - Objective: 4x, 10x, 20x - Image resolution: 4x: 2.82 um/pixel 10x: 1.24 um/pixel 20x: 0.62 um/pixel - Optical modules: Green: Ex 453–485 nm, Em 494–533 nm Orange: Ex 546–568 nm, Em 576–639 nm NIR: Ex 648-674 nm, Em 685-756 nm Optional: Green/Red, ATP, Orange/NIR - Controller dimension: 14.0 cm x 43.2 cm x 57.7 cm - Microscope dimension: 34.1 cm x 45.0 cm x 47.4 cm - Internal data storage: 27.3 TByte RAID Hard Drive, 64 GByte RAM - Microscope operating environmental condition: 0º to 42ºC, 5% to 95% RH Non-Condensing - Incubator specification: 200L minimum internal volume - Weight: 16.6 kg | - Illumination source: 450 nm LED - Sample exposure: TBD - Objective: 40x dry NA 0.95 - Image sensor: TBD - Modality: 2D BF, 3D HT, 3D HT+FL, HT time-lapse, HT+FL time-lapse - HT Resolution: xy 130 nm, z 700 nm (35-mm imaging dish) - Fluorescence: DAPI, FITC, TRITC, Cy5 - FL resolution: 240 – 350 nm (461 – 662 nm) - Field-of-view: x 160 μm, y 80 μm - Tile scan: technically unlimited - Stitching: technically unlimited - Incubator: Tokai HIT stage-top incubator - Weight: 50 kg |

- 10.3 규제 요구사항 (규격/법규)

- 해당 제품은 CE(EMC & RoHS II), FCC, KC, WEEE를 준수하며, 각 규격에 대한 시험성적을 수행해야 한다.

검토 요구사항 (Review Requirement)

| 단계 | 검토 시기 | 검토 요구사항 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | 설계 및 개발 계획서, 위험관리 계획서 작성 이후 | - 계획서에는 개발에 필요한 모든 활동들을 규정해야 한다. - 계획서에는 내, 외부 연계사항과 각 인원들의 책임과 권한을 명시해야 한다. - 계획서에는 개발 일정이 포함되어야 한다. | 이수민 |
|  | 설계 및 개발 입력서 작성 후 | - 입력서에 기능 및 성능, 안전 등 관련 요구사항을 모두 반영해야 한다. - 입력서에는 입력 요구사항 별 출력물과 검증방법을 제시하여야 한다. |  |
| E/S | 주요 설계 출력물이 작성된 후 | - 설계 출력물은 입력 요구사항을 충족해야 한다. - 출력물은 제품의 작동, 저장, 취급, 유지, 폐기 등과 관련된 정보를 전달해야 한다. - 출력물은 검증 가능하며, 검증방법이 제시되어야 한다. | 김태홍 |
|  | Alpha 시제품 제작 완료 후 | - 시제품을 사용하여 핵심 사용자 시나리오의 구현 가능성을 검증해야 한다. |  |
| T/P | 주요 설계 출력물이 작성된 후 | - 설계 출력물은 입력 요구사항을 충족해야 한다. - 출력물은 제품의 작동, 저장, 취급, 유지, 폐기 등과 관련된 정보를 전달해야 한다. - 출력물은 검증 가능하며, 검증방법이 제시되어야 한다. | 김태홍 |
|  | Beta 시제품 제작 완료 후 | - 시제품을 사용하여 최종 사용자 시나리오 전체의 구현 가능성을 검증해야 한다. |  |
| P/P | PP 시제품 제작 완료 후, 검증 계획 작성 후 | - 시제품은 기능적으로 완전하며, 최종 사용자 시나리오가 95% 이상 구현되어야 한다. - 치명적 오류가 없이 기능, 성능적으로 최종 제품과 95% 이상 동일해야 한다. - 검증 계획에는 검증방법, 합격기준, 해당하는 경우 샘플 크기에 대한 근거가 있어야 한다. | 김태홍 |
|  | 설계 이관 완료 후 | - 필요한 모든 문서가 생산팀에 이관되어야 한다. |  |
|  | 계획된 모든 검증활동 완료 후 | - 입력 요구사항과 출력물이 부합해야 한다. |  |
| M/P | - 분기 말 - 이상사례 발생 시 | - 공정 불량률 검토 - 이상사례 검토 | 고성호 |

- 12. 출력물 (Output)

본 개발 프로젝트에서는 설계 및 개발 활동을 통해 출력되는 모든 문서 및 기록을 관리하는 설계 이력 파일(design history file)을 구성한다. Product manager와 RA/QA 담당자는 관리 문서의 목록과 작성 진행 상황을 관리한다. 또한 Product manager 및 Engineering manager는 출력물의 추적성을 위해 Traceability Matrix를 작성한다. 단계별로 작성되는 문서들과 각 문서들의 담당 및 검토, 승인권자는 아래와 같다.

| 단계 | 출력물 | 문서번호 | 담당 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning | Market Requirements Document | MRD-HTX | 심호성 | 고성호 | 박용근 |
|  | 설계 및 개발 계획서 | DHF-HTX-P01 | 이수민 | 고성호 박용근 | 홍기현 |
|  | 위험관리 계획서 | RMP-HTX | 김은선 | 고성호 | 박용근 |
|  | FMEA Table | RMR-HTX-02 | 이수민 | 고성호 | 박용근 |
|  | 설계 및 개발 입력서 | DHF-HTX-I01 | 이수민 | 고성호 | 박용근 |
|  | Hardware Requirement Specification | DHF-HTX-HRS | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | Hardware Architecture Design | DHF-HTX-HAD | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | Software Requirement Specification | DHF-HTX-SRS | 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
|  | Software Architecture Design | DHF-HTX-SAD | 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
|  | 사용 시나리오 | - | 이수민 | 고성호 | 박용근 |
|  | User Interface Design Specification | - | 이수민 | 고성호 | 박용근 |
| Alpha | 회로도 | - | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 시스템 블록 다이어그램 | - | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 절연 다이어그램 | - | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | PCB 도면 | D-HTX-EP-XXXXX-RX | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 기구 도면 | D-HTX-MP-XXXXX-RX | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | BOM (Part List) | HTX-BOM-001 | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 핵심부품 사양서 (부품 인증서) | - | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | Hardware Design Specification | DHF-HTX-HDS | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | Software Design Specification | DHF-HTX-SDS | 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
|  | MCU Communication Protocol (Annex) | DHF-HTX-SDS-A01 | 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
|  | User Scenario (Annex) | DHF-HTX-SWDS-A02 | 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
| Beta | 라벨 도안 | MDF-HTX-9XX | 김은선 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 포장재 도면 | D-HTX-PK-XXXXX-RX | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 포장/운송 밸리데이션 프로토콜 | DHF-HTX-VEP03 | 이수민 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 포장/운송 밸리데이션 보고서 | DHF-HTX-VER03 | 이수민 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 제조공정관리도 | MDF-HTX-201 | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 작업표준서 | MDF-HTX-301 | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 원/부자재 검사기준서 | MDF-HTX-4XX | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 반제품 검사기준서 | MDF-HTX-4XX | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 완제품 검사기준서 | MDF-HTX-4XX | 나상찬 | 고성호 | 박용근 |
|  | 사용 매뉴얼 (User Manual) | TPM-HTX-001 | 김은선 심호성 | 고성호 | 박용근 |
|  | 서비스 매뉴얼 (Service Manual) | TPM-HTX-002 | 김은선 심호성 | 고성호 | 박용근 |
|  | 제품 브로셔 (Brochure) | TPM-HTX-003 | 김은선 심호성 | 고성호 | 박용근 |
|  | Software Verification Summary Report | DHF-HTX-SWVER | 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
|  | 위험관리 보고서 | RMR-HTX | 이수민 김은선 | 고성호 | 박용근 |
|  | 설계 유효성 확인 보고서 | DHF-HTX-VAR | 이수민 | 고성호 | 박용근 |
|  | 소프트웨어 유효성 확인 보고서 | SWVR-HTX | 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
|  | 설계 이관 보고서 | DHF-HTX-T01 | 이수민 김태홍 | 고성호 | 박용근 |
|  | 제품표준서 | MDF-HTX | 김은선 김태홍 | 고성호 | 홍기현 |

- 13. 검증 및 유효성 확인 (Verification & Validation)

제품의 검증(Verification) 및 유효성 확인(Validation) 활동은 설계 및 개발 (TOP-702) 절차에 따라 수행한다. 제품이 설계 입력을 준수하는지 확인하는 데 사용되는 승인 기준 및 테스트 프로토콜을 정의하기 위해 각 검증 시험마다 검증 계획서를 작성하고, 검증 결과를 보고서로 작성한다. 또한 제품이 제품 요구 사항 및 의도된 용도를 충족하는지 확인하는 데 사용되는 허용 기준 및 테스트 방법을 정의하기 위해 유효성 확인 계획을 작성하고, 유효성 확인 결과를 보고서로 작성한다.

- 14. 설계 이관 (Design Transfer)

Product manager는 적절한 시점에 개발 출력물을 효과적으로 이관하기 위한 계획을 수립한다. 아래의 문서는 생산팀으로 이관되어야 하는 문서이며, 제품 사양에 따라 추가 또는 수정될 수 있다.

| No. | 문서 또는 기록 명 | 문서 또는 기록 번호 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 설계 및 개발 계획서 | DHF-HTX-P01 | 이수민 |
| 2 | 문제점 미결 현황 및 개선 계획 | - | 나상찬 |
| 3 | 제품 규격서 (Product Specification) | - | 이수민 |
| 4 | Part List (BOM) | HTX-BOM-001 | 나상찬 |
| 5 | 신규 부품 및 납기 List | - | 나상찬 |
| 6 | 회로도 | D-HTX-EP-XXXXX-RX | 나상찬 |
| 7 | Test Spec (조정)/방법 | - | 나상찬 |
| 8 | Test Program 및 동작설명서 | - | 나상찬 |
| 9 | Test Jig류 및 도면 | D-HTX-JG-XXXXX-RX | 나상찬 |
| 10 | 제조공정관리도 | MDF-HTX-201 | 나상찬 |
| 11 | 작업표준서 | MDF-HTX-301 | 나상찬 |
| 12 | 검사기준서 | MDF-HTX-4XX | 나상찬 |
| 13 | PCB 도면 | D-HTX-EP-XXXXX-RX | 나상찬 |
| 14 | 외주제작 제조사양서 | - | 나상찬 |
| 15 | 포장재 도면 및 사양서 | D-HTX-PK-XXXXX-RX | 나상찬 |
| 16 | 기구 도면 | D-HTX-MP-XXXXX-RX | 나상찬 |
| 17 | 사용자 매뉴얼 (User Manual) | TPM-HTX-001 | 김은선 |
| 18 | 서비스 매뉴얼 (Service Manual) | TPM-HTX-002 | 김은선 |
| 19 | 제품 브로셔 (Brochure) | TPM-HTX-003 | 김은선 |

- 15. 개발 비용 (Development Cost)

본 프로젝트의 예상 소요예산은 별도의 첨부문서인 “Project HTX budget allocation” 에서 기술한다.

- 16. 기대 효과, 위험 요인 및 위험관리 (Risk Management)

HTX는 제품 설계와 별개로 아래의 세 가지 위험요소를 수반하고 있으며, 프로젝트 진행 과정에서 각 위험요인을 최소화 할 수 있는 방안을 지속적으로 모색해야 한다.

1) 광학계 변경으로 인한 기존 제품과의 호환성 검증 필요

본 제품에는 새로운 원리의 홀로토모그래피 광학계가 탑재됨에 따라 기존 제품 대비 Z축 해상도가 저하되는데, 이에 따른 3차원 영상 형태의 변화가 기 개발 중이던 분석소프트웨어의 성능에 어떠한 영향을 끼칠지 알 수 없다. 또한 이미 기존 제품의 영상에 익숙한 고객이 신제품의 사용자 경험을 어떻게 평가할지 현재 단계에서는 파악할 수 없다. 이는 alpha 단계의 제품을 개발하여 해당 플랫폼에서 영상데이터를 획득하고, 분석 결과를 beta 및 최종 제품의 설계에 반영하여 해결한다.

2) 프로젝트 투입 자원 부족

본 프로젝트의 목표 일정은 착수 후 약 7개월로 제품개발의 범위 대비 매우 도전적인 일정 목표를 설정하였으나, 해당 목표를 달성하기 위해 필요한 인적자원이 매우 부족하다. 또한 HTX 프로젝트의 모든 참여인원이 동시에 진행 중인 다른 개발프로젝트에도 참여하고 있으므로, HTX의 개발 난이도 및 프로젝트 수행 관리와 독립적인 이유로 HTX의 개발 일정이 심각하게 지연될 수 있다.

3) 시장 변화에 맞춘 영업 전략 수립

마지막으로 제품 출시 일정 전에 타겟 어플리케이션 별 구체적인 영업전략을 수립해야 한다. HTX에서 대응할 지질방울 분석과 박테리아 분석 어플리케이션의 초기 기능은 이미 2018년에 완성하여 고객 판매까지 완료하였으나, 각 제품의 매출이 19년도 이후 증가하지 못한 원인은 제품 기능의 한계와는 독립적인 문제일 수 있다. 따라서 만약 본 개발 프로젝트와 별개로 해당 문제를 해결하지 않는다면, 제품 완성 후 타겟 어플리케이션을 이용한 시장 진입에 실패할 수 있다.

기타 제품 설계 및 개발과 관련된 위험요소가 발생할 가능성에 대비하기 위하여 사내 위험관리 (TOP-710) 절차에 따라 위험관리 활동을 수행하며, 위험관리 파일을 작성 및 유지한다.

- 17. 결론 (conclusion)

Project HTX에서 추구하는 방향은 손쉬운 사용성과 빠르고 간편한 데이터 분석을 통해 QPI 만이 보여줄 수 있는 단일세포 정량분석의 가치를 높이는 것이다. 본 프로젝트의 가장 높은 우선순위는 2022년 연중 1단계 개발계획을 완수하는 것으로, 이를 달성하기 위해 HTX의 최우선 가치를 구현하기 위한 최중요 필수 요구사항을 중심으로 제품을 설계한다.

만약 개발 진행 중 초기 설계의 결함이 파악되거나 또는 환경의 변화로 인하여 계획 변경이 필요하더라도 본 개발계획에서 기술한 목표 시장 및 고객 요구사항은 수정하지 않으며, 설계 및 추진계획 등 세부 개발내용의 변경 채택 여부는 HTX의 달성 목표를 기준으로 판단한다. 불가피하게 본 계획안의 내용을 수정해야 할 경우 경영진의 논의를 거쳐 대표이사가 최종 결정한다.

Project HTX의 모든 구성원들은 프로젝트 전 수행 기간 동안 본 개발계획을 깊이 숙지하고, 해당 내용의 이해도를 주기적으로 자체 점검해야 한다. 또한 모든 구성원들은 고객이 만족할 수 있는 제품을 개발하기 위해 개인의 모든 역량을 발휘하고, 함께 참여하는 모든 동료 및 외부 협력기관 구성원로부터 새롭게 배우고 더불어 성장하기 위해 항상 노력한다.

- 18. 첨부문서 (Attachments)

별첨 1. Product requirements

별첨 2. Project HTX budget allocation

- 19. 제/개정 이력 (Revision History)

| 제/개정 이력 (Revision History) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. No. | Date | 변경 내용 (Details of Change) |
| 0 | 2021-02-25 | 최초 작성 |
| 1 | 2021-07-19 | 내용 수정 및 추가 / 5.3. 주요 요소별 세부 설계 내용, 6.2 선행연구 요약 |
| 2 | 2022-02-22 | 내용 수정 / 5.3. 주요 요소별 세부 설계 내용, 7. 개발단계, 9 일정 |

서울대학교 신용대 교수 연구팀

Bayer CropScience의 Summer Honeyman, Bayer Germany 등

Bacterial spore imaging (Bayer CropScience), neuronal network imaging 등

Pillar imaging (한국화학연구원, 성균관대학교 박성수 교수 연구팀) 등

서울아산병원 백찬기 교수 연구팀 등

2018년도 COSMAX사 glucose treatment 데모실험

KBSI 서울센터 국산장비활용랩의 사례 등

POSTECH 황동수 교수, 동탄한림대학교병원 홍석진 교수, 강원대학교 한진희 교수 등

서울아산병원 백찬기 교수(2019.12.09 인터뷰) 등

KBSI 광주센터 이성수 박사 연구팀 등

Hugonnet et al., Optics Express (2021)