| 제품 개발 사전 검토 자료 – Working Backward HT-X1 mini (가칭) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 승인 (Approval) |  |  |  |
|  | Name | Signature | Date |
| 작 성 (Written by) | 박준형 | Sign |  |
| 검 토 (Reviewed by) | 이수민 | Sign |  |
| 승 인 (Approved by) | 박용근 | Sign |  |

Copyright ⓒ 2024, Tomocube, Inc. All rights reserved.

Table of Contents

- 1. Introduction	3

- 2. Virtual Press Release	4

- 3. Frequently Asked Questions from Customers	5

- 4. Customer Experience	7

- 5. User Manual	9

- 6. Revision History	10

- Introduction

“작고 가벼운, 내 곁에 있는 세포 분석기”

HT-X1 mini는 보다 많은 연구실에서 일상적인 세포 관찰에 HT를 활용할 수 있도록 접근성을 개선한 제품이다.

특히 제품의 크기와 무게를 획기적으로 줄여, 통상적인 실험용 벤치 위 및 세포 배양실 환경에서도 간편하게 설치할 수 있다. 다양한 어플리케이션 대응을 위해 생물안전작업대(Biosafety cabinet) 내부에 장착하여 오염 걱정 없이 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 이동이 편리해 야외 실험실 등 다양한 연구 현장에서도 HT를 사용할 수 있다. 배양 중인 세포의 품질 판별, 감염병 연구, 기후변화 관련 해양미생물 연구 등에 다각도로 활용될 수 있다.

이 문서에서는 HT-X1 mini의 설계와 기능, 사용자 경험 및 주요 활용 사례를 다루며, 이 제품이 생물 의학 연구에 미칠 영향을 가정하여 가상 보도자료와 FAQ, 주요 사용자 시나리오를 기술한다.

Virtual Press Release

토모큐브, 초경량 홀로토모그래피 제품 HT-X1 mini 출시

세포 품질검사의 새로운 패러다임, 무표지 기반 3D 고해상도 이미징 구현

㈜토모큐브(대표이사 박용근)가 휴대성과 접근성을 강화한 홀로토모그래피(HT) 이미징 시스템 'HT-X1 mini'를 출시한다고 밝혔다.

'HT-X1 mini'는 세포를 염색 과정 없이 3차원 고해상도로 관찰할 수 있는 홀로토모그래피 기술을 더욱 편리하게 활용하고자 하는 연구자들의 요구를 반영해 개발됐다. 2022년 출시된 'HT-X1'이 뛰어난 영상품질과 사용자 편의성으로 시장의 호평을 받은 이후, 바이오 연구 분야에서 HT 기술의 활용도가 높아지면서 더욱 다양한 연구환경에 적합한 제품 개발의 필요성이 제기되어 왔다.

신제품 'HT-X1 mini'는 기존 제품 대비 부피를 50% 줄이고 무게를 20 kg 수준으로 대폭 경량화하여, 세포배양실과 생물안전작업대(biosafety cabinet) 등 제한된 공간에서도 설치가 용이하다. 이를 통해 줄기세포, 오가노이드 등 오염에 민감한 시료 연구는 물론, 바이러스 등 감염병 연구에도 폭넓게 활용될 수 있다. 특히 향상된 가격 경쟁력으로 개인 연구실부터 이동식 실험실까지 다양한 현장의 수요에 대응할 수 있어, 기존 광학현미경을 대체할 차세대 표준 장비로 자리매김할 것으로 기대된다.

제품 기획을 총괄한 박준형 팀장은 "HT-X1 mini는 전 세계 연구자들의 HT 기술 접근성 향상에 대한 열망과 토모큐브의 기술 보편화 의지가 결합된 결과물"이라며, "창사 10주년을 맞아 출시된 이번 제품은 HT-2H, HT-X1 등 혁신 제품들을 통해 축적된 기술력과 가격 경쟁력을 모두 갖추고 있다"고 설명했다. 이어 "향후 임상 진단, 세포치료제 생산공정 품질관리 등 바이오 의학 산업 전반에서 HT 기술이 폭넓게 활용되는 토대가 될 것"이라고 덧붙였다.

Frequently Asked Questions from Customers

[제품 사양]

Q. 제품의 구체적인 크기와 무게는 어떻게 되나요?

A. 크기는 50 cm x 50 cm x 50 cm(가로x세로x높이)이며, 무게는 20 kg입니다. 기존 HT-X1 대비 높이가 약 50% 낮아졌습니다.

Q. 영상의 해상도 사양은 어떻게 되나요?

A. HT-X1과 동일하며, 수평해상도 156 nm, 수직해상도 803 nm 입니다.

Q. 3차원 영상의 측정 깊이는 어느 정도인가요?

A. z축 스캔 범위를 30 µm, 62 µm, 140 µm 중 선택할 수 있으며, 시료 특성에 따라 다음과 같이 권장합니다:

- 30 µm 스캔: 얇은 조직 절편(5 µm 이내) 또는 세균(10 µm 이내) 관찰

- 62 µm 스캔: 일반적인 세포 관찰

- 140 µm 스캔: 오가노이드, 두꺼운 생조직 관찰

[시료 준비 및 설치]

Q. 어떤 종류의 시료 용기를 사용할 수 있나요?

A. 바닥 두께 #1.5/0.17 mm인 다음 규격의 용기를 지원합니다:

- 35 mm 이미징용 디쉬

- TomoDish (50 mm)

- 슬라이드글라스 (25 cm x 75 cm)

- 챔버 슬라이드 (25 cm x 75 cm)

※ 각 용기별 전용 홀더는 별도 구매가 필요합니다.

Q. Multi-well plate나 다수의 시료 동시 관찰이 가능한가요?

A. Multi-well plate 사용은 불가능하며(HT-X1/Plus 모델에서만 지원), HT-X1 mini에서 지원하는 모든 홀더는 시료를 1개씩만 장착 가능합니다.

Q. 세포배양용 플라스크는 사용 가능한가요?

A. 바닥 두께가 0.17 mm가 아닌 배양기는 HT 이미징에 부적합하여 사용이 불가능합니다.

[설치 환경]

Q. 인큐베이터 내부 설치가 가능한가요?

A. 습기 누적과 오염 방지를 위해 권장하지 않습니다. 장시간 세포 배양 시에는 별도 판매되는 stage-top incubator(TomoChamber)를 사용해 주세요.

Q. 생물안전작업대 내부 설치가 가능한가요?

A. 50 cm의 높이로 설치가 가능하며, 다음 사항을 고려해 주세요:

- 장점: 무균 환경에서의 실험 가능, UV 멸균 가능

- 주의사항: Laminar flow 작동 시 진동으로 인한 장시간 타임랩스 품질 저하 가능성

※ 설치 지원이 필요한 경우 토모큐브 고객만족팀으로 문의해 주세요.

Q. 제진대를 별도로 설치해야 하나요?

A. 제진대 설치는 필수사항은 아니나, 설치 시 외부 진동을 차단하여 영상 품질 향상을 기대할 수 있습니다.

[이미징 기능]

Q. 어떤 종류의 이미징이 가능한가요?

A. 기본 사양으로 다음 기능을 제공합니다:

- HT 이미징 (444 nm LED 광원 사용)

- Grayscale brightfield 이미징

- Multi-point imaging

- Tile scan

Q. 이미징 영역은 어떻게 되나요?

A. 165 µm x 165 µm 이며, HT-X1과 동일합니다.

Q. 형광 이미징 기능은 어떻게 되나요?

A. TomoLight 형광 모듈(옵션) 장착 시:

- Blue, Green, Red 3채널 지원

- 최대 140 µm 깊이까지 3D 형광 이미징 가능

- 해상도: 488 nm 기준 약 325 nm (대물렌즈 NA 0.75)

※ 제품 구매 후 형광 모듈 추가는 서비스센터 입고 후 장착만 가능(모듈 가격 외 설치비/운송비 별도)

[소프트웨어]

Q. 어떤 소프트웨어를 사용할 수 있나요?

A. 기본 제공: TA Viewer (3차원 시각화 소프트웨어), 옵션 구매: TomoAnalysis (영상 분석 소프트웨어, 별도 라이선스 필요)

Q. 다른 이미지 분석 소프트웨어와의 호환성은 어떻게 되나요?

A. TCF (Tomocube File Format) 파일을 TIFF 등의 형식으로 변환하여 ImageJ 등 다른 분석 소프트웨어에서 사용 가능합니다.

[기타]

Q. 상위 모델로의 업그레이드가 가능한가요?

A. HT-X1 또는 HT-X1 Plus로의 업그레이드는 지원하지 않습니다.

Customer Experience

Case #1. 줄기세포를 배양하는 기초 연구실의 대학원생

HT-X1 mini는 우리 랩 세포배양실 내 인큐베이터 근처에 설치되어 있다. 이 자리는 기존에 광학현미경이 놓여있던 자리였으나, HT-X1 Mini를 설치한 이후로는 이 제품으로 광학 이미지도 더 고해상도로 찍을 수 있어서 구형 현미경은 어느새 구석으로 밀려났다.

HT-X1 mini를 사용한 이후로 이제까지 몰랐던 많은 것들이 보이기 시작한다. 세포를 계대배양하면서 passage가 증가함에 따라 세포 모양이 이렇게나 달라지는지 이전에는 미처 알지 못했다. 세포 모양뿐만 아니라 핵, 미토콘드리아 등 소기관 모양도 조금씩 달라지기도 한다. 아무래도 이러한 세포의 형태학적 차이 때문에 이 세포로 western blot 등 다른 실험을 수행했을 때 결과에 편차(variation)이 발생하는 것 같아서, 우리 랩에서는 배양하는 모든 세포를 실험 전 HT로 검사해서 세포 부피와 농도를 측정한 기록을 연구노트에 남겨두고 있다.

한 가지 아쉬운 점이 있다면 HT 이미징 시 바닥이 유리인 dish만 사용할 수 있다는 점이다. 그래서 flask에 계대배양 할 때 일부를 TomoDish에 seeding해서 사용한다. 가끔 세포 상태를 직접 확인하고 싶을 경우 세포를 떼어낸 다음 약간을 덜어서 chamber slide에 주입한 뒤 HT로 이미징하여 검사한다.

이 측정 기록을 보다 체계적으로 남기기 위해 얼마 전 TomoAnalysis라는 분석 소프트웨어 라이선스를 구매했다. 이 소프트웨어의 Cell Analysis 파이프라인을 사용하면 내가 획득한 이미지를 바탕으로 cell counting을 해주고, confluency를 비롯하여 부피와 농도를 자동으로 계산해준다. 자주 사용하는 세포주와 컬처 조건 등의 정보를 미리 입력해두면, 같은 조건으로 HT 분석을 돌렸을 때 만약 평소보다 너무 다른 수치가 나왔을 경우 warning 사인도 띄워준다. 가끔 HT 검사를 했을 때 농도가 너무 높게 나오는 경우가 있는데, 이럴 때는 마이코플라즈마 감염을 의심해봐야 될 수도 있다.

HT-X1 mini 덕분에 빠르고 쉽게 HT 영상을 획득할 수 있었다. 그로 인해 기존의 광학현미경 카메라 캡쳐로 획득한 영상 데이터들을 모두 HT 영상으로 대체하게 될만큼, 일상 연구에서 HT의 활용도가 크게 늘었다. HT-X1 mini에서 매일 관찰하는 세포 내 다양한 현상을 좀 더 체계적으로 분석해보면 분명히 흥미로운 현상을 발견할 수 있을 것 같은데, 나 말고 세포를 키우는 다른 동료들도 매일 사용하는 장비이기 때문에 타임랩스 실험을 걸어둘 시간을 확보하기가 너무 어렵다. 무엇보다도 HT-X1 mini는 Multi-well plate를 지원하지 않아서 다양한 실험군을 동시에 비교하는 실험을 디자인하기에는 상당히 불편하다.

토모큐브에서 주기적으로 보내오는 뉴스레터에 따르면 HT-X1 Plus 같은 경우는 96 well plate를 30분 이내로 스캔할 수 있다고 하고, 형광 이미징 기능도 훨씬 뛰어나다고 한다. 지금까지 실험으로 찾아낸 형태적 마커를 본격적으로 검증해보려면 multi-well plate를 이용한 실험이 꼭 필요하다. HT-X1 Plus가 있으면 진짜 연구 잘 할 수 있을 것 같은데, 구매 예산을 확보할 수 있는 방안을 어떻게든 찾아봐야겠다.

Case #2. 전문연구기관에서 감염병을 연구하는 선임연구원

HT-X1 mini를 구매하게 된 계기는, 이제까지 공동기기실에서 사용하던 HT-X1으로 조류 인플루엔자 바이러스가 감염되었을 때의 세포와 오가노이드의 활성 변화를 연구하고 싶었으나 장비가 BSL-1 실험실에 설치되어 있어서 시료를 옮길 수가 없었기 때문이다. HT-X1은 3억 이상의 고가 장비라 연구비가 부족했지만, HT-X1 mini는 모든 옵션을 더해도 1억 5천만원 수준의 가격이라서 구매를 결심할 수 있었다. Multi-well plate 지원은 되지 않지만, HT-X1와 구동소프트웨어 UI가 동일하고 데이터를 복사하여 분석 워크스테이션에서 TomoAnalysis도 그대로 사용할 수 있어서 편리하다.

Case #3. 필드트립을 떠난 해양미생물 연구자

우리 실험실의 경우 강이나 바다로 배를 타고 나가서 시료를 채취한다. 이 때, 원래는 채취한 강물 및 바닷물을 바로 휴대하는 광학현미경으로 관찰하여 내가 원하는 시료가 있는지를 현장에서 판단하고 추가 시료 채취 여부를 결정했다. 하지만 광학현미경의 해상도 한계로 인해 어느 정도 크기가 구분되는 시료만 확보할 수밖에 없었다.

HT-X1 Mini을 도입함으로서 기존보다 연구하던 해양미생물의 종류가 크게 확장되었다. 원래는 일정 크기 이상의 미생물만 확보된 채 시료 채취를 종료했다면, 이제는 시료 채취하는 필드에서 즉각적으로 채취 시료의 HT 영상을 바로 확인할 수 있었다. HT의 높은 고해상도 및 3차원 영상정보 제공으로 인해 원래 파악하지 못하던 새로운 시료들을 현장에서 충분한 수만큼 확보할 수 있게 되어 시료 채취 능률이 크게 확보되었다.

또한, 원래는 동일한 종류의 미생물들로 여겨졌던 시료를 HT-X1 mini으로 촬영한 결과, 내부 구조가 서로 다른 두 종의 미생물이었다는 것을 HT 영상 판별로 확인할 수 있었다. 이 덕분에 시료의 classification을 더욱 정교하게 수행할 수 있었으며, 새로운 연구주제에 대한 아이디어도 얻었다.

한가지 아쉬운 점은 3차원 영상 확보 및 세부 내부 구조 파악이다. HT-X1 Plus의 경우 다양한 파장으로 HT 영상을 촬영할 수 있어 흡수 파장이 다른 조류들을 광흡수 효과를 약화하여 촬영이 가능해 더욱 높은 품질의 HT 영상을 확보 가능하다고 한다. 또한, 조금 큰 원생동물류의 경우 크기가 너무 커서 3차원 영상이 잘리는 경우가 종종 있는데, HT-X1 Plus로는 촬영이 가능할 것 같다. 아무래도 HT-X1 Plus도 추가로 확보하여 현장에서는 X1 mini을 활용한 풍부한 시료 확보를, 정교한 3차원 구조 파악에는 HT-X1 Plus를 이용하여 해양미생물의 현미경 분석을 진행하면 연구에 큰 도움이 될 것 같다.

User Manual

- 세포 시료를 TomoDish에 준비하여 배양한다. 시료 준비 후 디쉬 커버의 가장자리에 시료 관련 정보를 마킹펜으로 기입한다.

- 인큐베이터에서 꺼낸 TomoDish를 HT-X1 mini 재물대의 vessel holder에 장착한다.

- 재물대에 시료가 정확히 장착되어 있음을 확인한 후, 도어를 닫고 구동소프트웨어를 실행한다.

- 구동소프트웨어에서 장착한 vessel holder를 선택한 뒤, 실험명과 3D 이미징 조건을 입력한 뒤 저장한다.

- Start 버튼을 누른다. 제품의 초기화는 자동으로 수행된다.

- Live view가 활성화된 후, 시료를 관찰하여 이미징할 영역을 찾는다.

- 초점을 미세하게 조정한 다음 set 버튼을 눌러서 이미징 조건을 확정한다.

- Acquire를 눌러 HT 영상을 획득한다.

- 획득된 영상은 자동으로 프로세싱이 된다.

- 영상의 결과를 표시해준다.

Revision History

| Rev. No. | Rev. Date | Change Details |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2024-11-14 | 최초 작성 |